## Pril_1.8
Приложение 1,8
Позиция | Наименование | Описание | Мярка | Ориентировъчно количество | Ед. Цена | Обща цена
I | Медикамент излъчващ стент | Медикамент - Rapamycin (Sirolimus); Биоразградимо полимерно покритие; Материал – неръждаема стомана; Маркер - иридии-платина; Профил – 0,035"/0,89 mm; Опорна дебелина – 0,0034"/ 87 μm; Метална повърхност – 16 – 18%; Диаметър на проксималния шафт – 1,9 F; Диаметър на дисталния шафт – 2,7F; Дължини на стента - (mm) - 8,12,16,18,21,24,28,32,40; Диаметър на стента - (mm)- 2,0;2.50;2.75;3.00;3.50;4.00 | бр. | 100 |  | 0
ІI | Коронарен графт стент | Коронарен стент-графт, тип сандвич от неръждаема стомана платформа и микропорест PTFE мембранно покритие. дебелина на стента 0.3 мм., профил на върха 0.024"; оптимално налягане 15 bar/ATM; RBP-16 bar/ATM, Hydrex покритие, 5F водещ катетър за всички размери, GW 0.014”; размер на шафта – 2.7F дистално и 1.9F проксимално. Маркери на балона от платина/иридйй, диаметър - 2.8; 3.0; 3.5; 4.0; 4.8мм; дължина - 16, 19, 26мм | бр. | 10 |  | 0
III | Медикамент излъчващ балон | Медикамент:Паклитаксел; Покритие: биообвивка съдържаща паклитаксел и шелак; Дизайн на катетъра: Бърз обмен (Rapid exchange - RX); Катетърен шафт: Hipotube; Материал на балона: Полиамид; Използваема дължина на катетъра: 140 см; Препоръчван водач: 0.014“; Дължина на лумена на водача: 25 см; Дължина на дисталния връх: 5 мм; Профил на върха: 0.016“; Проксимален диаметър на шафта: 1.8F; Дистален диаметър на шафта: 2.5F (0.84 мм) – балон с диаметър 3.0 мм; Време за излъчване на медикамента: 30 сек; Дължина на балона (mm): 15, 20, 25, 30; Диаметър на балона (mm): 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 | бр. | 10 |  | 0
IV | Медикамент излъчващ стент | Материал: CoCr L605. Дебелина на страта 65 µм (0,065мм или 0.0026“). Recoil: <3%. Скъсяване: <0,29%. Лекарство: Sirolimus. Еквивалентна лекарствена доза: 1,25 µg/mm2 Полимер: биоразградим и биосъвместим. Дизайн: Rapid exchange, хибриден – отворена и затворена клетка. Номинално налягане: 9 atm. Максимално налягане: 16 atm (burst pressure). Вalloon overhang: < 0,5 мм; Външен диаметър на шафта: Проксимален 1,9F Дистален 2,7F; Ro маркери: 2 – Платина / Иридий. Изплозваема дължина на катетъра: 140 - 142 см. Съвместимост на катетъра: 5F. Водач: 0.014“ или 0.36 мм. Дължина (mm): 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44, 48. Диаметър (mm): 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5. | бр. | 300 |  | 0
V | Медикамент излъчващ стент | материал- 316LVM стомана;медикамент -Sirolimus;отворен тип клетка на страта;коефициент метал- артерия 15%;дебелина на стратовете 0.080мм;скъсяване на стента по-малко от 1%; Външен диаметър на шафта: Проксимален 1,9F Дистален 2,7F; Ro маркери: 2 – Платина / Иридий. диаметър на стента (мм): 2.25;2.5;2.75;3.0;3.5;4.0; дължина на стента (мм):12;15;16;18;20;23;28;33;38 | бр. | 100 |  | 0